昭和三十八年人事院規則一〇―五
人事院規則一〇―五（職員の放射線障害の防止）
人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則一〇―五（職員の放射線障害の防止）の全部を次のように改正する。
（趣旨）
第一条　職員の放射線障害の防止について必要な事項は、規則一〇―四（職員の保健及び安全保持）及び規則一〇―一三（東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
（基本原則）
第二条　各省各庁の長は、職員が放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
（定義）
第三条　この規則で「放射線」とは、直接又は間接に空気を電離する能力をもつ粒子線又は電磁波で、次に掲げるものをいう。
一　アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線
二　ベータ線及び電子線
三　中性子線
四　ガンマ線及びエックス線
２　この規則で「放射性物質」とは、放射線を放出する同位元素（以下「放射性同位元素」という。）、その化合物及びこれらの含有物で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一　放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第一の第一欄に掲げるものにあつては、同欄に掲げる種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量及び同表の第三欄に掲げる濃度を超えるもの
二　放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第二の第一欄に掲げるものにあつては、同欄に掲げる種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量を超えるもの。ただし、その数量が三・七メガベクレル以下の密封されたもの及びその濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のものを除く。
三　放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、そのいずれもが別表第一の第一欄に掲げるものにあつては、次のいずれにも該当するもの
イ　別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの
ロ　別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの濃度の同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えるもの
四　放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものにあつては、別表第一の第一欄又は別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の別表第一の第二欄又は別表第二の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの。ただし、その数量が三・七メガベクレル以下の密封されたもの及びその濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のものを除く。
３　この規則で「管理区域」とは、次の各号の一に該当する区域をいう。
一　外部放射線による実効線量が、三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
二　空気中の放射性物質の濃度が、人事院の定める濃度を超えるおそれのある区域
三　放射性物質によつて汚染される物の表面の放射性物質の密度が、人事院の定める密度を超えるおそれのある区域
四　三月間についての外部放射線による実効線量の第一号に掲げる線量に対する割合と空気中の放射性物質の濃度の第二号に掲げる濃度に対する割合の和が、一を超えるおそれのある区域
４　前項及び第十四条に規定する実効線量の算定については、人事院の定めるところにより行うものとする。
５　この規則で「放射線業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務（規則一〇―一三第一条に規定する除染等関連業務及び特定線量下業務を除く。）をいう。
一　エックス線を発生させる装置（次号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。）の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査
二　サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置（以下「荷電粒子加速装置」という。）の使用又は放射線の発生を伴う当該装置の検査
三　エックス線管又はケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査
四　ガンマ線照射装置その他の放射性物質を装備している機器（以下「放射性物質装備機器」という。）の取扱い
五　放射性物質又は当該放射性物質若しくは荷電粒子加速装置から発生した放射線により汚染された物の取扱い
六　原子炉の運転
七　前各号に掲げる業務に付随する業務で管理区域に立ち入つて行うもの
八　管理区域内において行う立入検査等（法令に基づくものに限る。）の業務で人事院が定めるもの
（職員の実効線量及び等価線量の限度）
第四条　各省各庁の長は、管理区域内において放射線業務に従事する職員（以下「放射線業務従事職員」という。）の実効線量が、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
一　五年ごとに区分した各期間の実効線量の限度　百ミリシーベルト
二　一の年度（四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。）の実効線量の限度　五十ミリシーベルト
三　四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を初日とする各三月間の女子（妊娠する可能性がないと診断された女子及び妊娠と診断された時から出産までの間（以下「妊娠中」という。）の女子を除く。）の実効線量の限度　五ミリシーベルト
四　妊娠中の女子の体内に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること（以下「内部被ばく」という。）による実効線量の限度　一ミリシーベルト
２　各省各庁の長は、管理区域内において業務を行う放射線業務従事職員の等価線量が、次の各号に掲げる組織等の区分に応じ、当該各号に定める限度を超えないようにしなければならない。
一　眼の水晶体　前項第一号に規定する五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び一の年度につき五十ミリシーベルト
二　皮膚　一の年度につき五百ミリシーベルト
三　妊娠中の女子の腹部表面　二ミリシーベルト
（緊急作業における被ばく限度）
第四条の二　第二十条第一項各号のいずれかに該当する場合における放射線障害を防止するための緊急を要する作業（以下「緊急作業」という。）に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の当該緊急作業の期間中の線量の限度は、前条第一項各号及び第二項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるものとする。
一　実効線量　百ミリシーベルト
二　等価線量　眼の水晶体については三百ミリシーベルト、皮膚については一シーベルト
（特例緊急被ばく限度）
第四条の三　男子職員又は妊娠する可能性がないと診断された女子職員であつて、統括原子力運転検査官又は原子力運転検査官であるもの（原子力規制委員会委員長が指名する者に限る。第四項において「統括原子力運転検査官等」という。）が緊急作業に従事する場合であつて、その事故の状況その他の事情を勘案し、実効線量の限度について前条第一号の規定によることが困難であると人事院が認めるときは、同号の規定にかかわらず、当該緊急作業の期間中の実効線量の限度（以下この条において「特例緊急被ばく限度」という。）は、百ミリシーベルトを超え二百五十ミリシーベルトを超えない範囲内で人事院が定めることができる。
２　前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、人事院は、直ちに、特例緊急被ばく限度を二百五十ミリシーベルトと定める。
一　原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）第十条に規定する政令で定める事象のうち人事院が定めるものが発生した場合
二　原子力災害対策特別措置法第十五条第一項各号に掲げる場合
３　前二項の規定により特例緊急被ばく限度に係る緊急作業に従事させる場合には、その従事させる間に受ける実効線量については、当該特例緊急被ばく限度を超えないようにしなければならず、かつ、放射線については、当該緊急作業に係る事故の状況に応じ、これを受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
４　特例緊急被ばく限度に係る緊急作業については、統括原子力運転検査官等以外の者に従事させてはならない。
５　人事院は、第一項又は第二項の規定により特例緊急被ばく限度を定めた場合には、その適用に係る職員が受けた線量、事故の収束のために必要となる作業の内容その他の事情を勘案し、これを変更し、かつ、できるだけ速やかにこれを廃止するものとする。
（職員の線量の測定）
第五条　各省各庁の長は、業務上管理区域に立ち入る職員の外部放射線に被ばくすること（以下「外部被ばく」という。）による線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
２　前項の外部被ばくによる線量の測定は、職員が管理区域に立ち入つている間、継続して、次に定めるところにより行わなければならない。
一　測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、適切と認められるものについて行うものとすること。ただし、中性子線については一センチメートル線量当量を、次号ハに掲げる部位については七十マイクロメートル線量当量を測定すること。
二　前号の測定は、次に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行うものとすること。ただし、放射線測定器によることが著しく困難な場合には、計算によつて算出すること。
イ　胸部（女子（妊娠する可能性がないと診断された女子を除く。以下同じ。）にあつては、腹部）
ロ　頭部・部、胸部・上腕部及び腹部・大部のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が胸部・上腕部以外（女子にあつては、腹部・大部以外）の部位であるときは、当該部位
ハ　人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が頭部・部、胸部・上腕部及び腹部・大部以外の部位であるときは、当該部位（中性子線の場合を除く。）
３　前項の規定にかかわらず、眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、眼の近傍その他の適切な部位について三ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。
４　第一項の内部被ばくによる線量の測定は、密封されていない放射性物質若しくはこれにより汚染された物を取り扱う室（以下「作業室」という。）その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る職員について、三月（緊急作業に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員、一月に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女子職員（妊娠する可能性がないと診断された女子職員及び妊娠中の女子職員を除く。）並びに妊娠中の女子職員（第二十四条第二項において「一月測定職員」という。）にあつては、一月）を超えない期間ごと及び放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したときに行わなければならない。
５　前各項に規定する測定並びにこれらの測定の結果に基づく実効線量及び等価線量の算定は、放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号。以下「放射性同位元素等規制法」という。）第二十条の規定に基づいて定められる技術上の基準によつて行うものとする。
（施設等の基準）
第六条　各省各庁の長は、職員に放射線業務（第三条第五項第八号の業務を除く。）を行わせるには次条から第十条までに定めるもののほか、放射性同位元素等規制法第六条、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第二十三条及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第二十四条第一項に規定する基準に適合した施設等で行わせなければならない。
（エックス線装置に係る防護措置）
第七条　各省各庁の長は、定格管電圧（波高値による。以下同じ。）が十キロボルト以上のエックス線装置（エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため使用の都度組み立てる装置及び診療用エックス線装置を除く。）については、次に掲げる防護措置をとつたものを使用させなければならない。
一　使用の目的が妨げられない限り人事院の定める性能を有する照射筒又は絞りを取り付けること。
二　ろ過板を取り付けること。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は職員が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。
三　利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面（受像面が円形であつて、かつ、エックス線照射野が矩形の場合にあつては、受像面に外接する大きさ）を超えないようにすること。
四　透視を行う場合には、次に掲げる措置をとること。ただし、エックス線の照射中に職員の身体の全部又は一部をその装置内部に入れることができないように遮へいされた構造のエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
イ　透視の作業に従事する職員が作業位置でエックス線の発生を止め、又は利用線錐を遮へいすることができる設備を設けること。
ロ　定格管電流の二倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、直ちにエックス線管回路を開放位にする自動装置を設けること。
ハ　利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率が、エックス線管の焦点から一メートルの距離において十七・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。ただし、第九条第一項各号のいずれかに該当するエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
ニ　透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率が、エックス線管の焦点から一メートルの距離において十七・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。ただし、第九条第一項各号のいずれかに該当するエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
ホ　被照射体の周囲には、利用線錐以外のエックス線を有効に遮へいするための適当な設備を備えること。ただし、第九条第一項各号のいずれかに該当するエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
（標識の掲示）
第八条　各省各庁の長は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる掲示事項を明記した標識を、当該装置若しくは機器又はその附近の場所に掲げなければならない。
装置又は機器	掲示事項	
エックス線装置	定格出力	
荷電粒子加速装置	装置の種類、放射線の種類及び最大エネルギー	
放射性物質装備機器	機器の種類並びに装備された放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量	
（エックス線装置室）
第九条　各省各庁の長は、エックス線装置（診療用エックス線装置を除く。以下この条、第十一条及び第十二条において同じ。）を設置する場合には、専用の室を設け、当該エックス線装置をその室内に設置しなければならない。ただし、次に掲げるエックス線装置については、この限りでない。
一　随時移動させて使用するエックス線装置
二　専用の室内に設置することが著しく困難なエックス線装置
三　装置の外側表面における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造のエックス線装置
２　各省各庁の長は、前項の規定に基づき設けられた専用の室（以下「エックス線装置室」という。）の入口に、次に掲げる事項を表示する標識を掲げなければならない。
一　エックス線装置室であること。
二　エックス線装置室内に設置されているエックス線装置の種類
３　各省各庁の長は、必要のある職員以外の職員をエックス線装置室内に立ち入らせてはならない。
（警報装置）
第十条　各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合にその旨を自動的に警報する装置を当該各号に掲げる装置のある場所の入口に設けなければならない。ただし、定格管電圧が百五十キロボルト以下のエックス線装置又はその装備している放射性物質の数量が四百ギガベクレル未満のガンマ線照射装置を使用する場合には、自動警報装置以外の警報装置とすることができる。
一　エックス線装置又は荷電粒子加速装置に電力が供給されている場合
二　エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置に電力が供給されている場合
三　ガンマ線照射装置で照射している場合
（エックス線装置等の定期検査）
第十一条　各省各庁の長は、エックス線装置及び電子顕微鏡（定格加速電圧が百キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。）については、定期検査を行わなければならない。
２　各省各庁の長は、前項の検査を行つたときは、その結果について記録を作成しなければならない。
３　第一項の検査及び前項の記録に関し、必要な事項は、人事院が定める。
（エックス線装置の届出）
第十二条　各省各庁の長は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該エックス線装置に関する事項を速やかに人事院に届け出なければならない。
（管理区域の明示等）
第十三条　各省各庁の長は、管理区域を標識により明示しなければならない。
２　各省各庁の長は、必要のある職員以外の職員を管理区域に立ち入らせてはならない。
３　各省各庁の長は、管理区域内の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の緊急措置等放射線障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
（立入禁止）
第十四条　各省各庁の長は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を随時移動させて使用する場合には、放射線の照射中、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル（撮影に使用する診療用エックス線装置については二メートル）以内の場所（外部放射線による実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下の場所を除く。）に職員を立ち入らせてはならない。ただし、ガンマ線照射装置の照射口の開閉又は放射線源の位置の調整を行うために立ち入らせる場合には、この限りでない。
２　各省各庁の長は、前項の規定により職員の立ち入りが禁止されている場所を標識により明示しなければならない。
（放射線源の確認）
第十五条　各省各庁の長は、放射性物質装備機器を随時移動させて使用する場合には、使用後直ちに当該放射性物質装備機器の放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうかを放射線測定器を用いて点検しなければならない。
２　各省各庁の長は、前項に規定する点検により放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていることが判明した場合には、直ちに当該放射線源を探査するとともに、放射線による障害の防止に必要な措置を講じなければならない。
（汚染の防止及び除去）
第十六条　各省各庁の長は、密封されていない放射性物質又はこれにより汚染された物を使用し、保管し、運搬し、保管廃棄し、又は廃棄する場合等において、放射性物質による汚染（以下「汚染」という。）を防止し、又は除去するに当たつては、次条から第十九条までに定めるもののほか、放射性同位元素等規制法第十五条から第十九条までの規定に基づいて定められる技術上の基準に適合した方法で行わなければならない。
（保護具及び作業衣）
第十七条　各省各庁の長は、第三条第三項第二号に掲げる濃度又は同項第三号に掲げる密度を超えて汚染されるおそれのある場所において職員に作業を行わせる場合には、作業の種類及び内容に応じてそれぞれ適当な保護具を備え、当該作業に従事する職員に使用させなければならない。
２　各省各庁の長は、作業室において職員に作業をさせる場合には、専用の作業衣及び履物を備え、当該作業に従事する職員に使用させなければならない。
（飲食等の禁止）
第十八条　各省各庁の長は、職員に作業室その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙を禁止しなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、その旨をその場所に明示しなければならない。
（職員の汚染検査）
第十九条　各省各庁の長は、作業室において作業に従事した職員が作業室から退室するときは、その身体及び作業衣等の汚染の状態を検査しなければならない。
２　各省各庁の長は、前項の検査により職員の身体又は作業衣等が第三条第三項第三号に掲げる密度を超えて汚染されていると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければ当該職員を作業室から退室させてはならない。
一　身体が汚染されているときは、第三条第三項第三号に掲げる密度以下になるようにその汚染を除去させること。
二　作業衣等が汚染されているときは、その作業衣等を脱がせること。
（緊急時の退避及び立入禁止）
第二十条　各省各庁の長は、次の各号の一に該当する場合には、著しく放射線にさらされ、又は汚染されるおそれの生じた区域から直ちに職員を退避させなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、直ちにその区域を標識によつて明示しなければならない。
一　放射線施設（第三条第五項第一号から第六号までに掲げる業務を行う施設をいう。以下同じ。）内において、外部放射線を遮へいするために設けられた遮へい壁、防護つい立その他の遮へい物が、放射性物質の取扱中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、直ちにその照射を停止することが困難な場合
二　作業室内に設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が、故障し、破損する等により空気が汚染された場合
三　放射性物質が多量に漏れ、こぼれ、又は散逸した場合
四　前各号に掲げる場合のほか、著しく放射線にさらされ、又は汚染されるおそれのある不測の事態が生じた場合
２　各省各庁の長は、職員を前項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事させる職員については、この限りでない。
（緊急時等に関する報告）
第二十一条　各省各庁の長は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を人事院に報告しなければならない。
一　職員が第四条第一項若しくは第四条の二第一号に定める実効線量の限度又は第四条第二項若しくは第四条の二第二号に定める等価線量の限度を超えて被ばくした場合
二　前条第一項各号の一に該当する場合
２　各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までに、その旨を人事院に報告しなければならない。
一　職員を緊急作業に従事させている場合において、当該職員の当該緊急作業で受けた外部被ばくによる線量が一年間につき五十ミリシーベルトを超えているとき　当該緊急作業を開始した日から起算して十五日を経過する日及びその日から十日を経過する日ごと
二　職員を緊急作業に従事させている場合　毎月末日（当該緊急作業を開始した月の末日を除く。）
（緊急時等の診察又は処置）
第二十二条　各省各庁の長は、次に掲げる職員に、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
一　第四条第一項若しくは第四条の二第一号に定める実効線量の限度又は第四条第二項若しくは第四条の二第二号に定める等価線量の限度を超えて被ばくした職員
二　第二十条第一項の規定に該当する場合において、当該区域に居合わせた職員
三　放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した職員
四　容易に除去することができない程度に皮膚が汚染された職員
五　皮膚の創傷部が汚染された職員
（管理区域の線量当量率等の測定等）
第二十三条　各省各庁の長は、管理区域を明示した後初めて管理区域内において職員に放射線業務に従事させる際及び一月（使用の方法及び遮へい物の位置を一定にして放射線を発生する装置を固定し使用する場合並びに三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用する場合にあつては、六月）を超えない期間ごとに、管理区域内及び管理区域の外側の外部放射線による一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量（七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量）を測定しなければならない。
２　各省各庁の長は、作業室を新設し、又は変更した後初めて作業室において職員に放射線業務に従事させる際及び一月を超えない期間ごとに、作業室内の空気中の放射性物質の濃度及び物の表面の放射性物質の密度を測定しなければならない。
３　各省各庁の長は、第二十条第一項の規定に該当する場合には、同項の規定により明示した区域内の外部放射線による一センチメートル線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び物の表面の放射性物質の密度を測定しなければならない。
４　前三項の測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には、計算により算出することができる。
５　各省各庁の長は、第一項から第三項までの規定による測定結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、関係職員に周知させなければならない。
（記録等）
第二十四条　各省各庁の長は、次に掲げるものについて記録を作成しなければならない。
一　第五条の規定による職員の線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量
二　第十九条第二項第一号の措置を講じられた職員の身体の汚染の状態
三　緊急作業に従事した職員及び第二十二条の規定により医師の診察又は処置を受けた職員の実効線量及び等価線量又は汚染の状態
四　放射線業務に従事した職員の作業内容等
五　前条第一項から第三項までの規定による測定の結果
２　前項第一号については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を初日とする三月ごと、一の年度ごと（眼の水晶体に受けた等価線量にあつては、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を初日とする三月ごと、一の年度ごと並びに第四条第一項第一号に規定する五年ごとに区分した各期間ごと）並びに一月測定職員については毎月一日を初日とする一月ごとに、その期間中における線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した当該期間における実効線量及び等価線量をそれぞれ記録するものとする。
３　前項による実効線量及び眼の水晶体に受けた等価線量の算定の結果、一の年度についての実効線量又は眼の水晶体に受けた等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む第四条第一項第一号に規定する五年ごとに区分した期間の累積実効線量（一の年度ごとに算定された実効線量の合計をいう。以下同じ。）及び累積等価線量（一の年度ごとに算定された眼の水晶体に受けた等価線量の合計をいう。以下同じ。）を当該期間中毎年度集計し、それらの線量の記録を作成しなければならない。
４　各省各庁の長は、第五条の規定に基づき線量を測定された職員に、前二項の記録後速やかにその職員の当該期間中の実効線量及び等価線量並びに累積実効線量及び累積等価線量を知らせなければならない。
（教育の実施）
第二十五条　各省各庁の長は、職員を放射線業務に従事させる場合には、あらかじめ人事院の定めるところにより放射線障害の防止のための教育を行わなければならない。
（健康診断）
第二十六条　放射線業務従事職員に係る規則一〇―四別表第三第二号に掲げる業務に係る同規則第十九条第一項の健康診断及び同規則第二十条第二項第二号の特別定期健康診断（次条第一項の規定によるものを除く。）の検査の項目は、次に掲げるものとする。
一　被ばく経歴の評価
二　末血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
三　末血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四　白内障に関する眼の検査
五　皮膚の検査
２　前項に規定する規則一〇―四第十九条第一項の健康診断については、使用する線源の種類等に応じて前項第四号に掲げる検査項目を省略することができる。
３　第一項に規定する特別定期健康診断は、その業務に従事した後六月を超えない期間ごとに一回行わなければならない。
４　第一項に規定する特別定期健康診断の検査項目のうち同項第二号から第五号までに掲げる検査項目については、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の前年度の実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない職員にあつては、医師が必要と認めるときに限りその全部又は一部を行うものとし、それ以外の職員にあつては、医師が必要でないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。
（緊急作業に係る健康診断）
第二十六条の二　各省各庁の長は、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事職員に対し、当該業務に従事した後一月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務に従事しないこととなつた場合、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一　自覚症状及び他覚症状の有無の検査
二　末血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
三　末血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四　甲状腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査
五　白内障に関する眼の検査
六　皮膚の検査
２　前項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第六号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
３　各省各庁の長は、第一項の健康診断の際に、当該職員が前回の健康診断後に受けた線量（これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料（その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料））を医師に示さなければならない。
第二十六条の三　緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事職員については、当該職員が直近に受けた前条第一項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める健康診断とみなす。
一　緊急作業に係る業務に新たに従事させる日前一月以内に行われたもの　規則一〇―四第十九条第一項後段の規定による健康診断（同規則別表第三第二号に掲げる業務に係るものに限る。）
二　第二十六条第一項の規定による特別定期健康診断を行おうとする日前一月以内に行われたもの　当該特別定期健康診断
（緊急作業に係る健康診断の結果の通知）
第二十六条の四　各省各庁の長は、第二十六条の二第一項に規定する健康診断を受けた職員（当該健康診断を受けた職員であつた者を含む。）に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
（放射線障害防止管理規程）
第二十七条　各省各庁の長は、職員の放射線障害を防止するため、次に掲げる事項について、放射線業務を行う官署ごとに放射線障害防止管理規程を作成し、職員に周知させなければならない。
一　放射線障害の防止に関する事務を処理する官職の名称及び当該官職の放射線障害の防止に係る職務内容
二　放射線業務に係る放射性物質、放射線を発生する装置若しくは器具又は測定用若しくは防護用の器具等の使用、取扱い及び保守に関すること。
三　放射線業務従事職員の範囲に関すること。
四　管理区域の明示、管理区域への立入制限等管理区域の管理及び管理区域内での作業位置に関すること。
五　放射線業務従事職員又は業務上管理区域に立ち入る必要のある職員に対する教育及び訓練に関すること。
六　放射線障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。
七　放射線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員に対する保健上必要な措置に関すること。
八　職員の実効線量、等価線量、累積実効線量及び累積等価線量並びに放射線施設内における線量当量率等の測定並びにそれらの記録及びその保管に関すること。
九　緊急時の措置に関すること。
十　その他放射線障害の防止に必要な事項
２　各省各庁の長は、放射線障害防止管理規程を作成（変更を含む。）したときは、速やかに人事院に報告しなければならない。
（調整）
第二十八条　管理区域内において業務を行う放射線業務従事職員のうち規則一〇―一三第一条に規定する除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する又は従事していた職員がこれらの業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。
附　則　（昭和六三年一〇月一日人事院規則一〇―五―一）　抄
（施行期日）
１　この規則は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附　則　（平成一三年一月一九日人事院規則一―三四）　抄
（施行期日）
１　この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附　則　（平成一三年三月二七日人事院規則一〇―五―二）　抄
（施行期日）
１　この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
（経過措置）
２　この規則の施行の際現に設置されている放射線施設内にある管理区域については、この規則による改正後の規則一〇―五第三条第三項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附　則　（平成一四年七月二六日人事院規則一〇―五―三）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一七年六月一日人事院規則一〇―五―四）
（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２　この規則の施行により新たに改正後の規則一〇―五第三条第二項に規定する放射性物質となるもの（以下「新放射性物質」という。）のみを装備している機器又は新放射性物質のみが密封されたもので、この規則の施行日前に製造され、又は輸入されたもの及びこれらのものと同一の型式のものであって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、改正後の規則一〇―五の規定は、適用しない。
附　則　（平成一九年一月九日人事院規則一―四七）　抄
（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
附　則　（平成二一年一一月二七日人事院規則一〇―四―一七）　抄
（施行期日）
１　この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附　則　（平成二三年三月一七日人事院規則一〇―五―五）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則　（平成二三年一一月一日人事院規則一〇―五―六）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則　（平成二三年一二月二六日人事院規則一〇―五―七）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則　（平成二三年一二月二八日人事院規則一〇―一三）　抄
（施行期日）
第一条　この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
附　則　（平成二四年三月三〇日人事院規則一〇―五―八）
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附　則　（平成二四年六月二九日人事院規則一〇―一三―一）　抄
（施行期日）
第一条　この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附　則　（平成二八年一月二七日人事院規則一〇―五―九）　抄
（施行期日）
１　この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
（経過措置）
２　この規則の施行の際現に規則一〇―五第四条の二に規定する緊急作業に職員を従事させている場合における同規則第二十一条第二項の規定の適用については、同項第一号中「当該緊急作業を開始した日から起算して十五日を経過する日」とあるのは「平成二十八年四月十五日」と、同項第二号中「当該緊急作業を開始した月の」とあるのは「平成二十八年四月」とする。
附　則　（令和元年八月一九日人事院規則一〇―五―一〇）
この規則は、令和元年九月一日から施行する。
附　則　（令和二年四月一日人事院規則一〇―五―一一）
この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第四条の三及び第六条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第一（第三条関係）
第1欄	第2欄	第3欄	
放射性同位元素の種類	数量（Bq）	濃度（Bq／g）	
核種	化学形等			
3H		1×109	1×106	
7Be		1×107	1×103	
10Be		1×106	1×104	
11C	一酸化物及び二酸化物	1×109	1×101	
11C	一酸化物及び二酸化物以外のもの	1×106	1×101	
14C	一酸化物	1×1011	1×108	
14C	二酸化物	1×1011	1×107	
14C	一酸化物及び二酸化物以外のもの	1×107	1×104	
13N		1×109	1×102	
15O		1×109	1×102	
18F		1×106	1×101	
19Ne		1×109	1×102	
22Na		1×106	1×101	
24Na		1×105	1×101	
28Mg	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
26Al		1×105	1×101	
31Si		1×106	1×103	
32Si		1×106	1×103	
32P		1×105	1×103	
33P		1×108	1×105	
35S	蒸気	1×109	1×106	
35S	蒸気以外のもの	1×108	1×105	
36Cl		1×106	1×104	
38Cl		1×105	1×101	
39Cl		1×105	1×101	
37Ar		1×108	1×106	
39Ar		1×104	1×107	
41Ar		1×109	1×102	
40K		1×106	1×102	
42K		1×106	1×102	
43K		1×106	1×101	
44K		1×105	1×101	
45K		1×105	1×101	
41Ca		1×107	1×105	
45Ca		1×107	1×104	
47Ca		1×106	1×101	
43Sc		1×106	1×101	
44Sc		1×105	1×101	
44mSc		1×107	1×102	
46Sc		1×106	1×101	
47Sc		1×106	1×102	
48Sc		1×105	1×101	
49Sc		1×105	1×103	
44Ti	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
45Ti		1×106	1×101	
47V		1×105	1×101	
48V		1×105	1×101	
49V		1×107	1×104	
48Cr		1×106	1×102	
49Cr		1×106	1×101	
51Cr		1×107	1×103	
51Mn		1×105	1×101	
52Mn		1×105	1×101	
52mMn		1×105	1×101	
53Mn		1×109	1×104	
54Mn		1×106	1×101	
56Mn		1×105	1×101	
52Fe		1×106	1×101	
55Fe		1×106	1×104	
59Fe		1×106	1×101	
60Fe	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102	
55Co		1×106	1×101	
56Co		1×105	1×101	
57Co		1×106	1×102	
58Co		1×106	1×101	
58mCo		1×107	1×104	
60Co		1×105	1×101	
60mCo		1×106	1×103	
61Co		1×106	1×102	
62mCo		1×105	1×101	
56Ni		1×106	1×101	
57Ni		1×106	1×101	
59Ni		1×108	1×104	
63Ni		1×108	1×105	
65Ni		1×106	1×101	
66Ni		1×107	1×104	
60Cu		1×105	1×101	
61Cu		1×106	1×101	
64Cu		1×106	1×102	
67Cu		1×106	1×102	
62Zn		1×106	1×102	
63Zn		1×105	1×101	
65Zn		1×106	1×101	
69Zn		1×106	1×104	
69mZn		1×106	1×102	
71mZn		1×106	1×101	
72Zn		1×106	1×102	
65Ga		1×105	1×101	
66Ga		1×105	1×101	
67Ga		1×106	1×102	
68Ga		1×105	1×101	
70Ga		1×106	1×103	
72Ga		1×105	1×101	
73Ga		1×106	1×102	
66Ge		1×106	1×101	
67Ge		1×105	1×101	
68Ge	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
69Ge		1×106	1×101	
71Ge		1×108	1×104	
75Ge		1×106	1×103	
77Ge		1×105	1×101	
78Ge		1×106	1×102	
69As		1×105	1×101	
70As		1×105	1×101	
71As		1×106	1×101	
72As		1×105	1×101	
73As		1×107	1×103	
74As		1×106	1×101	
76As		1×105	1×102	
77As		1×106	1×103	
78As		1×105	1×101	
70Se		1×106	1×101	
73Se		1×106	1×101	
73mSe		1×106	1×102	
75Se		1×106	1×102	
79Se		1×107	1×104	
81Se		1×106	1×103	
81mSe		1×107	1×103	
83Se		1×105	1×101	
74Br		1×105	1×101	
74mBr		1×105	1×101	
75Br		1×106	1×101	
76Br		1×105	1×101	
77Br		1×106	1×102	
80Br		1×105	1×102	
80mBr		1×107	1×103	
82Br		1×106	1×101	
83Br		1×106	1×103	
84Br		1×105	1×101	
74Kr		1×109	1×102	
76Kr		1×109	1×102	
77Kr		1×109	1×102	
79Kr		1×105	1×103	
81Kr		1×107	1×104	
81mKr		1×1010	1×103	
83mKr		1×1012	1×105	
85Kr		1×104	1×105	
85mKr		1×1010	1×103	
87Kr		1×109	1×102	
88Kr		1×109	1×102	
79Rb		1×105	1×101	
81Rb		1×106	1×101	
81mRb		1×107	1×103	
82mRb		1×106	1×101	
83Rb	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×102	
84Rb		1×106	1×101	
86Rb		1×105	1×102	
87Rb		1×107	1×104	
88Rb		1×105	1×101	
89Rb		1×105	1×101	
80Sr		1×107	1×103	
81Sr		1×105	1×101	
82Sr	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
83Sr		1×106	1×101	
85Sr		1×106	1×102	
85mSr		1×107	1×102	
87mSr		1×106	1×102	
89Sr		1×106	1×103	
90Sr	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×102	
91Sr		1×105	1×101	
92Sr		1×106	1×101	
86Y		1×105	1×101	
86mY		1×107	1×102	
87Y	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101	
88Y		1×106	1×101	
90Y		1×105	1×103	
90mY		1×106	1×101	
91Y		1×106	1×103	
91mY		1×106	1×102	
92Y		1×105	1×102	
93Y		1×105	1×102	
94Y		1×105	1×101	
95Y		1×105	1×101	
86Zr		1×107	1×102	
88Zr		1×106	1×102	
89Zr		1×106	1×101	
93Zr	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×107	1×103	
95Zr		1×106	1×101	
97Zr	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
88Nb		1×105	1×101	
89Nb		1×105	1×101	
90Nb		1×105	1×101	
93mNb		1×107	1×104	
94Nb		1×106	1×101	
95Nb		1×106	1×101	
95mNb		1×107	1×102	
96Nb		1×105	1×101	
97Nb		1×106	1×101	
98Nb		1×105	1×101	
90Mo		1×106	1×101	
93Mo		1×108	1×103	
93mMo		1×106	1×101	
99Mo		1×106	1×102	
101Mo		1×106	1×101	
93Tc		1×106	1×101	
93mTc		1×106	1×101	
94Tc		1×106	1×101	
94mTc		1×105	1×101	
95Tc		1×106	1×101	
95mTc	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101	
96Tc		1×106	1×101	
96mTc		1×107	1×103	
97Tc		1×108	1×103	
97mTc		1×107	1×103	
98Tc		1×106	1×101	
99Tc		1×107	1×104	
99mTc		1×107	1×102	
101Tc		1×106	1×102	
104Tc		1×105	1×101	
94Ru		1×106	1×102	
97Ru		1×107	1×102	
103Ru		1×106	1×102	
105Ru		1×106	1×101	
106Ru	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102	
99Rh		1×106	1×101	
99mRh		1×106	1×101	
100Rh		1×106	1×101	
101Rh		1×107	1×102	
101mRh		1×107	1×102	
102Rh		1×106	1×101	
102mRh		1×106	1×102	
103mRh		1×108	1×104	
105Rh		1×107	1×102	
106mRh		1×105	1×101	
107Rh		1×106	1×102	
100Pd		1×107	1×102	
101Pd		1×106	1×102	
103Pd		1×108	1×103	
107Pd		1×108	1×105	
109Pd		1×106	1×103	
102Ag		1×105	1×101	
103Ag		1×106	1×101	
104Ag		1×106	1×101	
104mAg		1×106	1×101	
105Ag		1×106	1×102	
106Ag		1×106	1×101	
106mAg		1×106	1×101	
108mAg	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101	
110mAg		1×106	1×101	
111Ag		1×106	1×103	
112Ag		1×105	1×101	
115Ag		1×105	1×101	
104Cd		1×107	1×102	
107Cd		1×107	1×103	
109Cd		1×106	1×104	
113Cd		1×106	1×103	
113mCd		1×106	1×103	
115Cd		1×106	1×102	
115mCd		1×106	1×103	
117Cd		1×106	1×101	
117mCd		1×106	1×101	
109In		1×106	1×101	
110In	物理的半減期が4.90時間のもの	1×106	1×101	
110In	物理的半減期が1.15時間のもの	1×105	1×101	
111In		1×106	1×102	
112In		1×106	1×102	
113mIn		1×106	1×102	
114In		1×105	1×103	
114mIn		1×106	1×102	
115In		1×105	1×103	
115mIn		1×106	1×102	
116mIn		1×105	1×101	
117In		1×106	1×101	
117mIn		1×106	1×102	
119mIn		1×105	1×102	
110Sn		1×107	1×102	
111Sn		1×106	1×102	
113Sn		1×107	1×103	
117mSn		1×106	1×102	
119mSn		1×107	1×103	
121Sn		1×107	1×105	
121mSn	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×107	1×103	
123Sn		1×106	1×103	
123mSn		1×106	1×102	
125Sn		1×105	1×102	
126Sn	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
127Sn		1×106	1×101	
128Sn		1×106	1×101	
115Sb		1×106	1×101	
116Sb		1×106	1×101	
116mSb		1×105	1×101	
117Sb		1×107	1×102	
118mSb		1×106	1×101	
119Sb		1×107	1×103	
120Sb	物理的半減期が5.76日のもの	1×106	1×101	
120Sb	物理的半減期が0.265時間のもの	1×106	1×102	
122Sb		1×104	1×102	
124Sb		1×106	1×101	
124mSb		1×106	1×102	
125Sb		1×106	1×102	
126Sb		1×105	1×101	
126mSb		1×105	1×101	
127Sb		1×106	1×101	
128Sb		1×105	1×101	
129Sb		1×106	1×101	
130Sb		1×105	1×101	
131Sb		1×106	1×101	
116Te		1×107	1×102	
121Te		1×106	1×101	
121mTe		1×106	1×102	
123Te		1×106	1×103	
123mTe		1×107	1×102	
125mTe		1×107	1×103	
127Te		1×106	1×103	
127mTe		1×107	1×103	
129Te		1×106	1×102	
129mTe		1×106	1×103	
131Te		1×105	1×102	
131mTe		1×106	1×101	
132Te		1×107	1×102	
133Te		1×105	1×101	
133mTe		1×105	1×101	
134Te		1×106	1×101	
120I		1×105	1×101	
120mI		1×105	1×101	
121I		1×106	1×102	
123I		1×107	1×102	
124I		1×106	1×101	
125I		1×106	1×103	
126I		1×106	1×102	
128I		1×105	1×102	
129I		1×105	1×102	
130I		1×106	1×101	
131I		1×106	1×102	
132I		1×105	1×101	
132mI		1×106	1×102	
133I		1×106	1×101	
134I		1×105	1×101	
135I		1×106	1×101	
120Xe		1×109	1×102	
121Xe		1×109	1×102	
122Xe	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×109	1×102	
123Xe		1×109	1×102	
125Xe		1×109	1×103	
127Xe		1×105	1×103	
129mXe		1×104	1×103	
131mXe		1×104	1×104	
133Xe		1×104	1×103	
133mXe		1×104	1×103	
135Xe		1×1010	1×103	
135mXe		1×109	1×102	
138Xe		1×109	1×102	
125Cs		1×104	1×101	
127Cs		1×105	1×102	
129Cs		1×105	1×102	
130Cs		1×106	1×102	
131Cs		1×106	1×103	
132Cs		1×105	1×101	
134Cs		1×104	1×101	
134mCs		1×105	1×103	
135Cs		1×107	1×104	
135mCs		1×106	1×101	
136Cs		1×105	1×101	
137Cs	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×101	
138Cs		1×104	1×101	
126Ba		1×107	1×102	
128Ba		1×107	1×102	
131Ba		1×106	1×102	
131mBa		1×107	1×102	
133Ba		1×106	1×102	
133mBa		1×106	1×102	
135mBa		1×106	1×102	
137mBa		1×106	1×101	
139Ba		1×105	1×102	
140Ba	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
141Ba		1×105	1×101	
142Ba		1×106	1×101	
131La		1×106	1×101	
132La		1×106	1×101	
135La		1×107	1×103	
137La		1×107	1×103	
138La		1×106	1×101	
140La		1×105	1×101	
141La		1×105	1×102	
142La		1×105	1×101	
143La		1×105	1×102	
134Ce		1×107	1×103	
135Ce		1×106	1×101	
137Ce		1×107	1×103	
137mCe		1×106	1×103	
139Ce		1×106	1×102	
141Ce		1×107	1×102	
143Ce		1×106	1×102	
144Ce	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102	
136Pr		1×105	1×101	
137Pr		1×106	1×102	
138mPr		1×106	1×101	
139Pr		1×107	1×102	
142Pr		1×105	1×102	
142mPr		1×109	1×107	
143Pr		1×106	1×104	
144Pr		1×105	1×102	
145Pr		1×105	1×103	
147Pr		1×105	1×101	
136Nd		1×106	1×102	
138Nd		1×107	1×103	
139Nd		1×106	1×102	
139mNd		1×106	1×101	
141Nd		1×107	1×102	
147Nd		1×106	1×102	
149Nd		1×106	1×102	
151Nd		1×105	1×101	
141Pm		1×105	1×101	
143Pm		1×106	1×102	
144Pm		1×106	1×101	
145Pm		1×107	1×103	
146Pm		1×106	1×101	
147Pm		1×107	1×104	
148Pm		1×105	1×101	
148mPm	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101	
149Pm		1×106	1×103	
150Pm		1×105	1×101	
151Pm		1×106	1×102	
141Sm		1×105	1×101	
141mSm		1×106	1×101	
142Sm		1×107	1×102	
145Sm		1×107	1×102	
146Sm		1×105	1×101	
147Sm	サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの	1×104	1×101	
147Sm	サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの	1×104	1.3×102	
151Sm		1×108	1×104	
153Sm		1×106	1×102	
155Sm		1×106	1×102	
156Sm		1×106	1×102	
145Eu		1×106	1×101	
146Eu		1×106	1×101	
147Eu		1×106	1×102	
148Eu		1×106	1×101	
149Eu		1×107	1×102	
150Eu	物理的半減期が34.2年のもの	1×106	1×101	
150Eu	物理的半減期が12.6時間のもの	1×106	1×103	
152Eu		1×106	1×101	
152mEu		1×106	1×102	
154Eu		1×106	1×101	
155Eu		1×107	1×102	
156Eu		1×106	1×101	
157Eu		1×106	1×102	
158Eu		1×105	1×101	
145Gd		1×105	1×101	
146Gd	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101	
147Gd		1×106	1×101	
148Gd		1×104	1×101	
149Gd		1×106	1×102	
151Gd		1×107	1×102	
152Gd		1×104	1×101	
153Gd		1×107	1×102	
159Gd		1×106	1×103	
147Tb		1×106	1×101	
149Tb		1×106	1×101	
150Tb		1×106	1×101	
151Tb		1×106	1×101	
153Tb		1×107	1×102	
154Tb		1×106	1×101	
155Tb		1×107	1×102	
156Tb		1×106	1×101	
156mTb	物理的半減期が1.02日のもの	1×107	1×103	
156mTb	物理的半減期が5.00時間のもの	1×107	1×104	
157Tb		1×107	1×104	
158Tb		1×106	1×101	
160Tb		1×106	1×101	
161Tb		1×106	1×103	
155Dy		1×106	1×101	
157Dy		1×106	1×102	
159Dy		1×107	1×103	
165Dy		1×106	1×103	
166Dy		1×106	1×103	
155Ho		1×106	1×102	
157Ho		1×106	1×102	
159Ho		1×106	1×102	
161Ho		1×107	1×102	
162Ho		1×107	1×102	
162mHo		1×106	1×101	
164Ho		1×106	1×103	
164mHo		1×107	1×103	
166Ho		1×105	1×103	
166mHo		1×106	1×101	
167Ho		1×106	1×102	
161Er		1×106	1×101	
165Er		1×107	1×103	
169Er		1×107	1×104	
171Er		1×106	1×102	
172Er		1×106	1×102	
162Tm		1×106	1×101	
166Tm		1×106	1×101	
167Tm		1×106	1×102	
170Tm		1×106	1×103	
171Tm		1×108	1×104	
172Tm		1×106	1×102	
173Tm		1×106	1×102	
175Tm		1×106	1×101	
162Yb		1×107	1×102	
166Yb		1×107	1×102	
167Yb		1×106	1×102	
169Yb		1×107	1×102	
175Yb		1×107	1×103	
177Yb		1×106	1×102	
178Yb		1×106	1×103	
169Lu		1×106	1×101	
170Lu		1×106	1×101	
171Lu		1×106	1×101	
172Lu		1×106	1×101	
173Lu		1×107	1×102	
174Lu		1×107	1×102	
174mLu		1×107	1×102	
176Lu		1×106	1×102	
176mLu		1×106	1×103	
177Lu		1×107	1×103	
177mLu		1×106	1×101	
178Lu		1×105	1×102	
178mLu		1×105	1×101	
179Lu		1×106	1×103	
170Hf		1×106	1×102	
172Hf	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101	
173Hf		1×106	1×102	
175Hf		1×106	1×102	
177mHf		1×105	1×101	
178mHf		1×106	1×101	
179mHf		1×106	1×101	
180mHf		1×106	1×101	
181Hf		1×106	1×101	
182Hf		1×106	1×102	
182mHf		1×106	1×101	
183Hf		1×106	1×101	
184Hf		1×106	1×102	
172Ta		1×106	1×101	
173Ta		1×106	1×101	
174Ta		1×106	1×101	
175Ta		1×106	1×101	
176Ta		1×106	1×101	
177Ta		1×107	1×102	
178Ta		1×106	1×101	
179Ta		1×107	1×103	
180Ta		1×106	1×101	
180mTa		1×107	1×103	
182Ta		1×104	1×101	
182mTa		1×106	1×102	
183Ta		1×106	1×102	
184Ta		1×106	1×101	
185Ta		1×105	1×102	
186Ta		1×105	1×101	
176W		1×106	1×102	
177W		1×106	1×101	
178W	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101	
179W		1×107	1×102	
181W		1×107	1×103	
185W		1×107	1×104	
187W		1×106	1×102	
188W	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102	
177Re		1×106	1×101	
178Re		1×106	1×101	
181Re		1×106	1×101	
182Re		1×106	1×101	
184Re		1×106	1×101	
184mRe		1×106	1×102	
186Re		1×106	1×103	
186mRe		1×107	1×103	
187Re		1×109	1×106	
188Re		1×105	1×102	
188mRe		1×107	1×102	
189Re	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×102	
180Os		1×107	1×102	
181Os		1×106	1×101	
182Os		1×106	1×102	
185Os		1×106	1×101	
189mOs		1×107	1×104	
191Os		1×107	1×102	
191mOs		1×107	1×103	
193Os		1×106	1×102	
194Os	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102	
182Ir		1×105	1×101	
184Ir		1×106	1×101	
185Ir		1×106	1×101	
186Ir		1×106	1×101	
187Ir		1×106	1×102	
188Ir		1×106	1×101	
189Ir	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×107	1×102	
190Ir		1×106	1×101	
190mIr	物理的半減期が3.10時間のもの	1×106	1×101	
190mIr	物理的半減期が1.20時間のもの	1×107	1×104	
192Ir		1×104	1×101	
192mIr		1×107	1×102	
193mIr		1×107	1×104	
194Ir		1×105	1×102	
194mIr		1×106	1×101	
195Ir		1×106	1×102	
195mIr		1×106	1×102	
186Pt		1×106	1×101	
188Pt	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101	
189Pt		1×106	1×102	
191Pt		1×106	1×102	
193Pt		1×107	1×104	
193mPt		1×107	1×103	
195mPt		1×106	1×102	
197Pt		1×106	1×103	
197mPt		1×106	1×102	
199Pt		1×106	1×102	
200Pt		1×106	1×102	
193Au		1×107	1×102	
194Au		1×106	1×101	
195Au		1×107	1×102	
198Au		1×106	1×102	
198mAu		1×106	1×101	
199Au		1×106	1×102	
200Au		1×105	1×102	
200mAu		1×106	1×101	
201Au		1×106	1×102	
193Hg		1×106	1×102	
193mHg		1×106	1×101	
194Hg	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101	
195Hg		1×106	1×102	
195mHg	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×102	
197Hg		1×107	1×102	
197mHg		1×106	1×102	
199mHg		1×106	1×102	
203Hg		1×105	1×102	
194Tl		1×106	1×101	
194mTl		1×106	1×101	
195Tl		1×106	1×101	
197Tl		1×106	1×102	
198Tl		1×106	1×101	
198mTl		1×106	1×101	
199Tl		1×106	1×102	
200Tl		1×106	1×101	
201Tl		1×106	1×102	
202Tl		1×106	1×102	
204Tl		1×104	1×104	
195mPb		1×106	1×101	
198Pb		1×106	1×102	
199Pb		1×106	1×101	
200Pb		1×106	1×102	
201Pb		1×106	1×101	
202Pb		1×106	1×103	
202mPb		1×106	1×101	
203Pb		1×106	1×102	
205Pb		1×107	1×104	
209Pb		1×106	1×105	
210Pb	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×101	
211Pb		1×106	1×102	
212Pb	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
214Pb		1×106	1×102	
200Bi		1×106	1×101	
201Bi		1×106	1×101	
202Bi		1×106	1×101	
203Bi		1×106	1×101	
205Bi		1×106	1×101	
206Bi		1×105	1×101	
207Bi		1×106	1×101	
210Bi		1×106	1×103	
210mBi	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
212Bi	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
213Bi		1×106	1×102	
214Bi		1×105	1×101	
203Po		1×106	1×101	
205Po		1×106	1×101	
206Po		1×106	1×101	
207Po		1×106	1×101	
208Po		1×104	1×101	
209Po		1×104	1×101	
210Po		1×104	1×101	
207At		1×106	1×101	
211At		1×107	1×103	
220Rn	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×107	1×104	
222Rn	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×108	1×101	
222Fr		1×105	1×103	
223Fr		1×106	1×102	
223Ra	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102	
224Ra	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
225Ra		1×105	1×102	
226Ra	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×101	
227Ra		1×106	1×102	
228Ra	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101	
224Ac		1×106	1×102	
225Ac	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×101	
226Ac		1×105	1×102	
227Ac	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×103	1×10－1	
228Ac		1×106	1×101	
227Pa		1×106	1×103	
228Pa		1×106	1×101	
230Pa		1×106	1×101	
231Pa		1×103	1×100	
232Pa		1×106	1×101	
233Pa		1×107	1×102	
234Pa		1×106	1×101	
232Np		1×106	1×101	
233Np		1×107	1×102	
234Np		1×106	1×101	
235Np		1×107	1×103	
236Np	物理的半減期が1.15×105年のもの	1×105	1×102	
236Np	物理的半減期が22.5時間のもの	1×107	1×103	
237Np	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×103	1×100	
238Np		1×106	1×102	
239Np		1×107	1×102	
240Np		1×106	1×101	
237Am		1×106	1×102	
238Am		1×106	1×101	
239Am		1×106	1×102	
240Am		1×106	1×101	
241Am		1×104	1×100	
242Am		1×106	1×103	
242mAm	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×100	
243Am	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×103	1×100	
244Am		1×106	1×101	
244mAm		1×107	1×104	
245Am		1×106	1×103	
246Am		1×105	1×101	
246mAm		1×106	1×101	
238Cm		1×107	1×102	
240Cm		1×105	1×102	
241Cm		1×106	1×102	
242Cm		1×105	1×102	
243Cm		1×104	1×100	
244Cm		1×104	1×101	
245Cm		1×103	1×100	
246Cm		1×103	1×100	
247Cm		1×104	1×100	
248Cm		1×103	1×100	
249Cm		1×106	1×103	
250Cm		1×103	1×10－1	
245Bk		1×106	1×102	
246Bk		1×106	1×101	
247Bk		1×104	1×100	
249Bk		1×106	1×103	
250Bk		1×106	1×101	
244Cf		1×107	1×104	
246Cf		1×106	1×103	
248Cf		1×104	1×101	
249Cf		1×103	1×100	
250Cf		1×104	1×101	
251Cf		1×103	1×100	
252Cf		1×104	1×101	
253Cf		1×105	1×102	
254Cf		1×103	1×100	
250Es		1×106	1×102	
251Es		1×107	1×102	
253Es		1×105	1×102	
254Es		1×104	1×101	
254mEs		1×106	1×102	
252Fm		1×106	1×103	
253Fm		1×106	1×102	
254Fm		1×107	1×104	
255Fm		1×106	1×103	
257Fm		1×105	1×101	
257Md		1×107	1×102	
258Md		1×105	1×102	
その他の放射性同位元素（別表第二に掲げるものを除く。）	アルファ線を放出するもの	1×103	1×10－1	
	アルファ線を放出しないもの	1×104	1×10－1	
備考 
１　濃度の単位Ｂｑ／ｇは、ベクレル毎グラムを示す。
２　第２欄及び第３欄に掲げる数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。
親核種	子孫核種	
２８Ｍｇ	２８Ａｌ	
４４Ｔｉ	４４Ｓｃ	
６０Ｆｅ	６０ｍＣｏ	
６８Ｇｅ	６８Ｇａ	
８３Ｒｂ	８３ｍＫｒ	
８２Ｓｒ	８２Ｒｂ	
９０Ｓｒ	９０Ｙ	
８７Ｙ	８７ｍＳｒ	
９３Ｚｒ	９３ｍＮｂ	
９７Ｚｒ	９７Ｎｂ	
９５ｍＴｃ	９５Ｔｃ（０．０４）	
１０６Ｒｕ	１０６Ｒｈ	
１０８ｍＡｇ	１０８Ａｇ（０．０８９）	
１２１ｍＳｎ	１２１Ｓｎ（０．７７６）	
１２６Ｓｎ	１２６ｍＳｂ	
１２２Ｘｅ	１２２Ｉ	
１３７Ｃｓ	１３７ｍＢａ	
１４０Ｂａ	１４０Ｌａ	
１４４Ｃｅ	１４４Ｐｒ	
１４８ｍＰｍ	１４８Ｐｍ（０．０４６）	
１４６Ｇｄ	１４６Ｅｕ	
１７２Ｈｆ	１７２Ｌｕ	
１７８Ｗ	１７８Ｔａ	
１８８Ｗ	１８８Ｒｅ	
１８９Ｒｅ	１８９ｍＯｓ（０．２４１）	
１９４Ｏｓ	１９４Ｉｒ	
１８９Ｉｒ	１８９ｍＯｓ	
１８８Ｐｔ	１８８Ｉｒ	
１９４Ｈｇ	１９４Ａｕ	
１９５ｍＨｇ	１９５Ｈｇ（０．５４２）	
２１０Ｐｂ	２１０Ｂｉ、２１０Ｐｏ	
２１２Ｐｂ	２１２Ｂｉ、２０８Ｔｌ（０．３６）、２１２Ｐｏ（０．６４）	
２１０ｍＢｉ	２０６Ｔｌ	
２１２Ｂｉ	２０８Ｔｌ（０．３６）、２１２Ｐｏ（０．６４）	
２２０Ｒｎ	２１６Ｐｏ	
２２２Ｒｎ	２１８Ｐｏ、２１４Ｐｂ、２１４Ｂｉ、２１４Ｐｏ	
２２３Ｒａ	２１９Ｒｎ、２１５Ｐｏ、２１１Ｐｂ、２１１Ｂｉ、２０７Ｔｌ	
２２４Ｒａ	２２０Ｒｎ、２１６Ｐｏ、２１２Ｐｂ、２１２Ｂｉ、２０８Ｔｌ（０．３６）、２１２Ｐｏ（０．６４）	
２２６Ｒａ	２２２Ｒｎ、２１８Ｐｏ、２１４Ｐｂ、２１４Ｂｉ、２１４Ｐｏ、２１０Ｐｂ、２１０Ｂｉ、２１０Ｐｏ	
２２８Ｒａ	２２８Ａｃ	
２２５Ａｃ	２２１Ｆｒ、２１７Ａｔ、２１３Ｂｉ、２１３Ｐｏ（０．９７８）、２０９Ｔｌ（０．０２１６）、２０９Ｐｂ（０．９７８）	
２２７Ａｃ	２２３Ｆｒ（０．０１３８）	
２３７Ｎｐ	２３３Ｐａ	
２４２ｍＡｍ	２４２Ａｍ	
２４３Ａｍ	２３９Ｎｐ	
別表第二（第三条関係）
第1欄	第2欄	
放射性同位元素の種類	数量（Bq）	
Th	3.7×106	
U	3.7×106	
Pu	3.7×103（ただし、243Pu、245Pu及び246Puにあつては、3.7×105）